2021年福建省常规化学检测质量评价活动安排

2021年福建省常规化学质量评价活动安排如下：

一、室间质评

2021年26个质评项目，分别为：ALT、AST、GGT、ALP、TP、Alb、TBil、Dbil、Glu、Urea、Cre、UA、TG、TC、LDH、K、Na、Cl、Ca、P、α-HBDH、CK、AMY、CHE、Fe、Mg分上下半年两次进行，每次室间质评各测定5个批号质评物，请各实验室按时检测并回报结果。

| 活动次数 | 编 号 | 建议测定日期 | 上报截止日期 | 成绩下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2101101～2101105 | 4月7日 | 4月25日 | 5月21日 |
| 第二次 | 2101201～2101205 | 9月23日 | 10月24日 | 11月12日 |

样品处理：

质评样品为冻干粉，需要复溶方可使用。使用前，准确加入3mL蒸馏水或去离子水，加盖室温放置30分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。复溶后的样品加盖密闭置20℃～25℃可稳定8小时；2℃～8℃可稳定7天；-20℃以下可稳定一个月。（质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理）

注意事项：

1．质评物收到时，应及时参阅通知的有关事项，并按规定保存，如发现质评物有漏失或差错请即告知，以便补发。

2．检测结果应进入福建省临床检验中心网站fjccl.clinet.cn并在截止日期前填报。

3．填写回报单时应注意：①小数点不要错位；②按表格中要求的单位进行填报；③批次结果不要对调；④项目序列勿搞错；⑤应按规定填报方法、试剂、仪器、校准物。

二、室内质控

常规化学室内质控项目为：ALT、AST、GGT、ALP、TP、Alb、TBil、Dbil、Glu、Urea、Cre、UA、TG、TC、LDH、K、Na、Cl、Ca、P、α-HBDH、CK、AMY、CHE、Fe请各实验室及时回报。

| 室内质控 | 批号 | 测定时间 | 回报截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 自备 | 4月1日～30日 | 5月15日 |
| 第二次 | 自备 | 9月1日～9月30日 | 10月15日 |

三、如遇到室间质评活动的相关问题可与福建省临检中心联系

地址：福州市五四路7号（福建省医学科学研究院5楼）福建省临检中心

联系人：黄建刚

电话\传真：0591-87520324