2024年福建省凝血试验质量评价活动安排

一、2024年全省凝血试验室间质量评价项目与时间表

2024年全省凝血试验室间质量评价活动将分2次进行，共发10个批号样本，每次做5个批号样本。评价项目为凝血酶原时间测定（PT）、国际正常化比值（INR）、活化部分凝血活酶时间测定（APTT）、和纤维蛋白原测定（Fg）、凝血酶时间（TT）五个项目。

| 室间质评 | 批号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2403101～2403105 | 2024-3-22 | 2024-4-7 | 2024-4-29 |
| 第二次 | 2403201～2403205 | 2024-9-23 | 2024-10-13 | 2024-11-4 |

| 室内质控 | 批号 | 测定日期 | 回报截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 自备 | 3月1日～31日 | 4月15日 |
| 第二次 | 自备 | 9月1日～9月30日 | 10月15日 |

注：全省室内质控的质控品批号为自备，测得结果分别填入室内质控软件相应的3、9月份的模块中。

- 样本处理方法

质控品须在2～8℃条件下保存，使用时将质控品从冰箱中取出，用1.0ml蒸馏水或去离子水复溶，轻轻旋转混匀后在室温放置15～20分钟，完全溶解后方可使用。将质控品当作病人标本用您室所用试剂和方法进行测定。

- 注意事项：

1.收到质控品后请认真检查核对质控品及其相关资料说明，如有破损，缺失或标本编号错误，请及时与省临检中心联系。

2.要求各实验室使用标有国际敏感度指数（ISI值）的凝血活酶试剂，根据PT测定的比值和ISI值计算出国际标准化比值（INR），将INR结果填入上报表中相应的位置。INR=（待检血浆的PT值/正常参比血浆的PT值）ISI。

3.务请正确填写上报表中的各项内容，尤其注意上报结果的单位及小数点位置（Fg为G/L），不得漏项，内容填写不完整或填写错误都会影响结果的统计。超过截止日期则不予统计。

4.凝血试验是按试剂分组统计质评成绩，要分开填写PT和INR、 APTT、FIB、TT项目不同的试剂。不同项目试剂编码如下：

PT、INR试剂编码：110101～113000（在下拿菜单中显示为American Bioproducts Neoplastine C～其它PT试剂）；

APTT试剂编码：113101～116000（在下拿菜单中显示为American Bioproducts Automated APTT,PTT-LT～其它APTT试剂）；

FIB试剂编码：116101～119900（在下拿菜单中显示为American Bioproducts Fibri-Prest,Fibrinogen～其它FIB试剂）。

TT试剂编码：119101～119901（在下拿菜单中显示为Siemens Test Thrombin Reagent～其它TT试剂）。

5.室间质评和室内质控室间比对活动中有关专业问题可与省临检中心联系。联系人：陈喜军。

电话：0591-87520324，0591-88216081。电子邮件: chenxijun157@163.com

6.室间质评网络报告系统和室内质控网络报告系统有关技术问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。联系电话:010-84533392/84533393转17或18。