## Sheet1
附件3
福建省采供血机构核酸检测实验室检查表
序号 | 检查标准及细则 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 缺此项 | 评论与说明
1 | 人 员
1.1 | 应有与核酸检测业务相适应的岗位设置和人员配备，满足从血液标本采集、接收到实验室报告发出的整个核酸检测过程及其支持保障等需求。
1.2 | 核酸检测相关工作人员应具有明确的岗位说明，以明确各个岗位的职责和需要达到的标准。
1.3 | 实验室技术人员应经过核酸检测技术的专业培训，并取得培训合格证书或有相应的记录。
1.4 | 实验室应有技术培训计划，技术培训内容应包括工作人员所涉及的所有工作范畴，操作人员的操作误差分析、检测过程变更可作为培训需求纳入培训活动。培训的评估结果是确定人员能力的依据。
1.5 | 实验室应建立人员能力评估机制。每年至少实施一次人员的能力评估。参照评估结果制定人员持续培训计划。需记录人员的能力评估过程。
1.6 | 应保存其技术人员有关资格、培训、技能和经历等技术业绩档案。
2 | 实验室环境、设施
2.1 | 实验室的设施、工作区域、能源、照明、温控、通风等应便于检测工作的正常进行。扩增前和扩增后区域应具有独立通风系统。
2.2 | 核酸检测实验室应有限制进入的要求，非授权人员不得进入核酸检测实验室。
2.3 | 应有实验室“内务管理”（如人员流动、清洁等）制度及相应的用具。
2.4 | 设置有备用实验室的，应同时满足上述要求。
2.5 | 实验室应具有UPS电源、消防设施、医疗废物处置区域、可逃生的通道、生物安全应急处理设施、充足的照明及噪音控制装置。
3 | 实验室分区及要求
3.1 | 实验室的规范化分区：原则上应分为四区，但根据使用设备情况，可适当合并区域，应符合以下原则： 1）采用样本汇集及核酸纯化一体的设备，可以将样本处理区与样本制备区进行合并； 2）核酸纯化及扩增检测为一体的全自动分析仪，可将样本制备区与扩增检测区合并； 3）不需做混样检测，且核酸纯化检测为一体的检测系统可将样本处理区、样本制备区和扩增检测区合并。
3.2 | 各工作区明确标记。
3.3 | 实验室设置应能有效地防止核酸扩增产物的污染。各区应具有有效的消毒设施。实验室应定期对消毒效果实施监控。
3.4 | 核酸检测实验室内配备专用工作服和工作鞋。
3.5 | 试剂耗材储存和准备区
（a）独立设置
（b）环境温湿度的控制
（c）适用的冰箱及冰箱温度监控
（d）可移动的物品如实验凳、取用记录、笔等有区域标识
3.6 | 样本处理区（含混样区）
（a）环境温湿度的控制
（b）适用的冰箱及冰箱温度监控
（c）可移动的物品如实验凳、取用记录、笔等有区域标识
（d）生物安全柜的状态标识
（e)有效控制开盖造成交叉污染的设施
（f)有效消除核酸污染的设施，如可移动外灯等。
3.7 | 样本制备（核酸纯化）区
（a）环境温湿度的控制
（b）适用的冰箱及冰箱温度监控
（c）可移动的物品如实验凳、取用记录、笔等有区域标识
（d)核酸纯化仪的状态标识
3.8 | 扩增检测区
（a）环境温湿度的控制
（b）扩增检测设备配有稳压电源
（c）扩增检测设备的状态标识
（d）可移动的物品如实验凳、取用记录、笔等有区域标识
（e)核酸扩增检测仪的状态标识
4 | 检测系统的确认、运行与维护
4.1 | 关键设备：核酸检测系统、信息系统（包括硬件和软件）满足检测工作需要；
4.2 | 配套设备：离心机、冷藏冷冻设备、纯水仪等满足样本采集、处理和保存的工作要求；
4.3 | 对新进核酸检测系统进行确认，应有厂商的安装确认报告。
4.4 | 对每个检测系统进行分析灵敏度验证。
4.5 | 实验室依据设备厂家说明书或操作手册，建立有可操作性的设备标准标准操作规程。操作规程需定期评审，以适应检测过程的变化。
4.6 | 实验室需建立设备维护计划和维护程序，明确设备维护分级、周期及职责，采用监控指标监控设备的维护效果，使设备始终处于在控状态。设备维护内容应包括日维护、周维护、月维护和视需要进行的维护。
4.7 | 对于设备维护状况应建立检测系统回顾性评价指标，包括初筛阳性率（混检或联检阳性率）、鉴别阳性率、拆分阳性率等。
4.8 | 如果任一设备有问题应立即停止使用，并加上明显标识，防止误用。
4.9 | 如果设备故障可能影响了方法学性能，修复后的设备应经校准、验证或检测表明其达到规定的可接受标准后方可使用。实验室应检查上述故障对之前检验的影响，必要时对之前的数据进行评估和验收。
4.1 | 实验室应采取合理措施在设备投入使用、修理或退役之前对其是否被污染进行确认。
4.11 | 应维持设备的安全工作状态，包括检查电气安全，紧急停止装置，以及由授权人员安全操作及处置化学和物物材料。
4.12 | 应将所采取降低污染措施的内容清单提供给使用该设备工作人员。
4.13 | 实验室应留出合适的空间以供设备修理和放置适当个人防护装备。
4.14 | 混样设备、核酸纯化设备、扩增检测设备等的档案应遵从《血站实验室质量管理规范》设备档案管理要求。
4.15 | 备用实验室或者备用设备应满足4.1-4.13要求，同时以月为单位实际完成检测样本量不少于核酸检测总量的20%。 以其他单位互为备份，应保证应急情况下实现检测。本单位有备份实验室，建议采用不同的检测系统，以保证实验室污染或试剂出问题时的应急检测。
5 | 试剂和耗材
5.1 | 试剂和耗材的选择和采购应遵循血站相应的管理制度，同时满足核酸检测样本采集、检测质量要求。
5.2 | 应有试剂耗材的外观、包装及运输状态等的质量要求；样本汇集管、核酸提取纯化和扩增检测使用的消耗品如为非核酸检测试剂厂商提供时，应每批进行有无干扰物的确认实验。
5.3 | 试剂和耗材应保存在试剂耗材储存和准备区。在经过质检后的试剂可将试剂盒内的阳性对照和质控品放置于样本混样处理区的冰箱内，使用前应核对试剂耗材的规格、批号，按相应的标准操作规程进行操作并作相应记录。
6 | 样本的采集与管理
6.1 | 血站应有采血管规格和质量要求。
6.2 | 标本采集量应满足检测要求。
6.3 | 制定标本采集后的处理与保存程序。标本在采血现场保存温度通常为2-10℃。采集后的标本宜在4小时内实施离心，分离红细胞和血浆。如不能按上述要求处理采集标本，应对所采用的标本保存、处理（离心时间和条件）等条件进行保证弱阳性样本有效检出的确认，并定期进行质量监控。
6.4 | 标本应隔离密封包装，包装材料应满足防水、防破损、防外泄、易于消毒处理。装箱时应保持标本管口向上。同时运输温度应在2-10℃，标本和冷源不应直接接触，并有温度监测措施。
6.5 | 建议明确标本接受的标准操作程序，明确拒收原因，标本应满足标签条形码清晰，无血渍、无划痕，离心后运送的标本血浆和红细胞应被分离胶隔离等要求。
6.6 | 标本采集后在检测前应保存在2-8℃条件下，并于采样后72小时内完成核酸检测。如样本无法在72小时内完成核酸检测，样本应保存于-20℃以下。
6.7 | 接收后的标本应有明确的保存、离心、开盖等的标准操作程序，并有防止样本间交叉污染的措施。
6.8 | 进行混样后或进行联检后的样本应有明确的保存要求并有防止交叉污染的措施。
6.9 | 如果对标本是否适用于检测有任何疑问，包括标本与所要求的不符、检测的要求规定不完全等，实验室应该在工作开始之前询问相关科室，要求进一步予以说明。
6.1 | 应保障标本贮存或处置环境条件（如2-8℃、-20℃和-70℃低温），并加以维持、监控和记录。
7 | 信息系统
7.1 | 应建立和使用血液核酸检测计算机信息管理系统，覆盖标本采集、接收、检测报告发布、血液发放或报废、不合格献血者屏蔽等全过程。
7.2 | 信息系统在将核酸检测纳入常规检测时应至少对以下环节进行确认：
(a)核酸标本接收、信息录入及核对；
(b)混样标本的筛选及信息利用；
(c)核酸检测原始数据向信息系统的传输；
(d)核酸检测结果作为血液放行必要条件的控制；
(e)核酸检测合格、不合格、待查结果与血液状态关联的正确性；
(f)核酸检测结果与献血者献血状态关联的正确性；
(g)血液检测总结果报告的正确性。
8 | 结果报告与记录
8.1 | 检测应用检测过程的记录，同时结果报告应包含或可追溯以下内容：
(a)样本的唯一标识；
(b)原始样本采集日期和时间，实验室接收样本的时间；
(c)检测时间、结果发布时间；
(d)检测系统名称，试剂名称和批号；
(e)内对照、阴阳性对照和室内质控信息；
(f)在检测结果不被接受时，应有原因分析；
(g)如果所收到的原始样本质量不适于检测或可能影响检验结果，应在报告中说明。
8.2 | 结果审核人员应经过培训并有授权，结果审核应至少包括以下内容：
(a)检测前信息的确认：包括样本、试剂、设备状态；
(b)检测过程的监测：设备运行状态，样本在检测过程中的保存状态；
(c)结果有效性的判定：包括内对照、阴阳性对照和室内质控的情况；
(d)阳性或反应性结果的判定：确认其无并叉污染可能，包括同批次或相近样本有无强阳性、是否本批次检测阳性率偏高等，追溯反应性样本编号；
8.3 | 实验室应有明确的记录管理制度；
8.4 | 所有记录和报告都应安全贮存、妥善保管并保密。
8.5 | 原始检测记录、质控记录均应归档并保存。每次校准和检测的记录应包括足够的信息以保证其能够再现。
9 | 质量控制
9.1 | 实验室应有室内质量控制标准操作程序；
9.2 | 有检测过程中的质量控制的标准操作程序；
9.3 | 有结果分析的标准操作程序，应包括假阳性、假阴性结果的分析；
9.4 | 实验室应参加室间质量评价并有相应的标准操作程序；
9.5 | 所有正式运行的核酸检测系统均应参加室间质量评价。
10 | 污染监控与持续改进
10.1 | 应有定期分析检测数据的标准操作程序，同时结合当地的流行病学数据和其他实验室的数据，分析检测结果的可靠性；
10.2 | 应有持续监控、回顾和评价核酸检测全过程，实施差错管理，确保核酸检测结果的准确性及可靠性的标准操作程序和记录；
10.3 | 实验室应建立发生核酸残余污染的处理及验证原则。
|  | 检查人员签名： |  |  |  | 日期：